AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREÂMBULO

Processo Licitatório FMS n° 003/2018

Pregão Presencial FMS n° 003/2018

## Tipo: MENOR PREÇO – POR ITEM

Por meio deste com o intuito de SANAR ERRO do objeto necessário a nossos serviços modifica-se a redação do anexo I (Termo de Referência), bem como a data de abertura dos envelopes, dessa forma, sendo a sua redação atual a seguinte:

## Onde se lê:

| 01 | Ar condicionado, capacidade 9.000 a 12.000 BTUs, tipo simples, função quente e frio. | 1 | R$2.400,00 | R$2.400,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Impressora Laser (comum), que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de 200 páginas. | 1 | R$2.300,00 | R$2.300,00 |
| 03 | Computador (Desktop-Básico); que esteja em linha de produção pelo fabricante; com processador no mínimo Intel core I3 ou AMD A10 ou similar; memória Ram de 08 gigabytes; em 02 módulos idênticos de quatro gigabytes cada. | 1 | R$3.400,00 | R$3.400,00 |
| 04 | Lavadora de roupas hospitalar (capacidade acima de 50kg; estrutura externa, painel de comando, barreira sanitária, dispositivo de segurança, freio de parada e cesto interno. | 1 | R$50.000,00 | R$50.000,00 |
| 05 | Cama hospitalar tipo Fowler elétrica, estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: cabeceira, Fowler, trendelemburg, reverso do trendelemburg, cardíaco, vascular e elevação de altura e CPR. | 4 | R$10.000,00 | R$40.000,00 |
| 06 | Escada com 2 degraus, material de confecção aço inoxidável. | 4 | R$300,00 | R$1.200,00 |
| 07 | Mesa para refeição, material de confecção aço/ ferro pintado; tampo madeira/ MDP/ MDF/ similar; regulagem de altura manípulo. | 2 | R$700,00 | R$1.400,00 |
| 08 | Carro máquina simples, grandes laterais, acessórios: colchonete, material de confecção aço inoxidável, suporte de soro. | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 |
| 09 | Carro de emergência, confecção estrutura/ gabinete, cilindro de oxigênio, suporte para cilindro, suporte de soro, gavetas, suporte para desfibrilador, tábua de massagem, régua de tomadas. | 2 | R$5.750,00 | R$11.500,00 |
| 10 | Suporte de soro, material de confecção aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável. | 6 | R$380,00 | R$2.280,00 |
| 11 | Ventilador pulmonar pressométrico e volumétrico. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modo ventilatórios compatíveis: ventilação com volume controlado; ventilação com pressão controlada, ventilação com fluxo contínuo. | 1 | R$50.000,00 | R$50.000,00 |
| 12 | Monitor multiparâmetros; tamanho da tela de 10” a 12”, eletrocardiograma (ECG), Multiparametrico oximetria de pulso e cardioscopia (ECG) e pressão arterial não invasiva | 1 | R$17.000,00 | R$17.000,00 |
| 13 | Oxímetro de pulso; portátil (de mão); sensor de SpO2. -01. | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 |
| 14 | Aspirador de secreções elétrico móvel; capacidade de 6 a 10 litros, suporte com rodizio, válvula de segurança, frasco termoplástico/ vidro. | 1 | R$2.900,00 | R$2.900,00 |
| 15 | Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de Led e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula. | 1 | R$61.000,00 | R$61.000,00 |
| 16 | Bomba de infusão equipo universa, bateria, KVO, alarmes, programação da infusão, bolus. | 1 | R$5.000,00 | R$5.000,00 |
| 17 | Carro de emergência confecção estrutura/ gabinete aço pintado/ aço inox, suporte para cilindro, suporte de soro, gavetas mínimo de 4. | 2 | R$5.750,00 | R$11.500,00 |
| 18 | Amnioscópio composição com 3 pontas em material esterilizado. | 1 | R$1.400,00 | R$1.400,00 |
| 19 | Carro de curativos, acessório(s) balde e bacia, material de confecção aço inoxidável. | 2 | R$1.200,00 | R$2.400,00 |
| 20 | Espaldar em madeira (barra/escada de ling.) material de confecção madeira. | 1 | R$750,00 | R$750,00 |
| 21 | Escada com 2 degraus, material de confecção aço inoxidável. | 1 | R$300,00 | R$300,00 |
| 22 | Cardioversor, tipo bifásico, comando nas pás ajuste, carga e disparo, memoria de ECG, impressora, modulo DEA e bateria. | 1 | R$20.000,00 | R$20.000,00 |
| 23 | Balde a pedal, material de confecção polipropileno, capacidade de 30l até 49l. | 5 | R$120,00 | R$600,00 |
| 24 | Freezer comum tipo horizontal 01 porta até 200 litros. | 1 | R$1.300,00 | R$1.300,00 |
| 25 | Escada de 7 degraus material de confecção alumínio. | 2 | R$160,00 | R$320,00 |
| 26 | Carro térmico acessório(s) mínimos de 15 bandejas, temperatura aquecido por resistência elétrica, material de confecção aço inoxidável. | 1 | R$4.000,00 | R$4.000,00 |
| 27 | Banho-maria (para alimentos), possui 1 bandeja com capacidade mínima de 12 marmitas, aquecimento elétrico ou a gás. | 1 | R$600,00 | R$600,00 |
| 28 | Geladeira/ refrigerador capacidade de 250 a 299 litros | 1 | R$1.450,00 | R$1.450,00 |
| 29 | Câmara de refrigeração para vacinas com no mínimo as seguintes características: Câmara vertical, formato externo e interno retangular, com fim especifico para guarda cientifica de vacinas; Capacidade de armazenamento de no mínimo 280 litros; Refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna e externa totalmente em aço inoxidável; Com gavetas em aço inoxidável removíveis e ajustáveis; Isolamento térmico em poliuretano injetado livre de CFC, de no mínimo 7,50 cm de espessura; Porta de acesso vertical com visor de vidrosistema anti-embaçamento; Rodizios com freios; Degelo automático com evaporação decondensado; Painel de comando e controle frontal e superior em LCD; Entrada USB, independente de computador ou softwere para armazenamento de dados e relatórios; Comando eletrônico digital micro processado programável de 2 a 8º C; Temperatura controlada automaticamente a 04ºC por solução; Comando digital micro processado com temperatura de momento, máxima,mínima e bateria simultaneamente no painel; Sistema de alarme sonoro, visual e escrito no painel de todos os eventos que ocorrem; Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável; Estabilizador de voltagem integrado; Chave geral de energia (liga/desliga); Luz interna de LED, temporizada, com acionamento externo mesmo com a porta fechada; Voltagem: 220 volts ou bivolt, 50/60 Hz; Registro na Anvisa; Certificado de qualidade ISSO 13.485; Discador telefônico para até três números; Sistema de energia para manter a temperatura por até 24 horas em caso de queda de energia elétrica; Obs: No momento da entrega, juntamente com o equipamento deverá ser apresentado catálogo e manual do produto registrado na Anvisa, onde constem todas as características, deverá ser entregue sem custos adicionais. Garantia mínima de 12 meses O produto deverá ser desenvolvido especificamente para a guarda científica de imunobiológicos. | 1 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |

|  |  | TOTAL | R$ 322.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |

LEIA-SE:

| Item. | Descrição/Especificações/Características Mínimas | Quantidade | Preço Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ar condicionado, capacidade 12.000 BTUs, função quente e frio, Inverter. instalado por profissional habilitado perante o CREA. | 1 | R$2.400,00 | R$2.400,00 |
| 02 | Impressora Laser Multifuncional, Scanner, Copiadora, Wi-FI, carregamento com tonner, que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio; capacidade de 200 páginas. | 1 | R$2.300,00 | R$2.300,00 |
| 03 | Computador (Desktop); que esteja em linha de produção pelo fabricante; com processador no mínimo Intel core I5 ou AMD A10 ou similar; memória Ram de 08 gigabytes; em 02 módulos idênticos de quatro gigabytes cada. hd sata seagate 1t, placa de video 1gb vga 9800gt, monitor 19,5 lg , gravador dvd / cd , teclado e mouse com fio, estabilizador 500v. | 1 | R$3.400,00 | R$3.400,00 |
| 04 | Lavadora horizontal hospitalar (separação de ambiente) Capacidade 50kg Lavadora hospitalar, destinada a lavar/enxaguar roupas em geral, para uso hospitalar, com duas portas externas, sendo uma voltada para o lado limpo e outra para o lado sujo da lavanderia. Estrutura fabricada em perfis e chapas de aço SAE 1020 rigidamente interligadas por meio de solda contínua, proporcionando estabilidade total ao conjunto com tratamento químico contra corrosão e base em primer de alta aderência e acabamento final com pintura a base de epóxi. Cilindro externo deverá ser construído em chapas de aço inoxidável AISI 304. Portas externas tipo dobradiça em aço inoxidável tipo AISI 304, liga 18/8. Coifa para separação de ambiente fabricada em aço SAE 1020, com visor de amplas dimensões. Cesto interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, com perfurações de 8mm. Sistema de transmissão com acionamento através de polias e correias em “V”, por meio de motor elétrico de indução trifásica, dotado de proteção contra sobrecargas, através de rele térmico. Painel comando lado sujo na parte frontal do equipamento com Termômetro para controle de temperatura, botão pulsador para alinhar a porta do cesto com a porta do corpo externo, temporizador para controle do tempo de operação com alarme áudio visual no final do ciclo, alarme áudio visual para comunicação entre os operadores, lâmpada indicadora de “porta aberta”, chave geral “liga.desliga”, dreno acionado eletricamente, botões posicionadores do cesto; bimanual proporcionando segurança aos operadores impedindo o risco de acidentes, Painel de comando do lado limpo com alarme áudio visual para liberar descarregamento, botão pulsador para alinhar a porta do cesto com a porta do corpo externo, lâmpada indicadora de “porta aberta”. Comandos manuais com visor lateral para controle do nível de água, entrada de água e vapor; O quadro de comando deverá ser totalmente vedado, contendo acionamentos de comando elétrico com proteções térmicas e magnéticas para proteção do motor e componentes elétricos. O equipamento deverá atender a Norma Regulamentadora NR-12, onde todo equipamento deve cumprir requisitos mínimos de segurança para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Apresentar Laudo técnico dos dispositivos de segurança do equipamento com testes e aprovação técnica de Engenheiro de Segurança do Trabalho devidamente habilitado/credenciado, comprovando o equipamento estar em conformidade com a NR-12, devendo vincular Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 05 | Cama hospitalar tipo Fowler elétrica, estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó. Movimentos: cabeceira, Fowler, trendelemburg, reverso do trendelemburg, cardíaco, vascular e elevação de altura e CPR. Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em material polietileno ou material compatível posicionadas em estruura de aço com tratamento antioxidante, exclusiva pintura epóxi pó, dotada de cilindro pneumático com acionamento fácil e rápido, executados por toque e pressão. Monitores de caixas de comandos blindados, resistentes à àgua , poeira e outros resíduos acionados através de controle remoto à fio, cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Pára-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampo de proteção resistente à impactos. Rodízios de 4 polegadas de diâmetro, em material plástico com freios em diagonal Deverá suportar pacientes de pelo menos 250kg. Acompanhar colchão compatível, densidade mínima 28. Alimentação elétrica 220W, suporte de soro inox. Deverá ser apresentado na proposta Certificado de Conformidade com a NBR 60601-2-52:2013 para segurança de pacientes e usuários. | 4 | R$10.000,00 | R$40.000,00 |
| 06 | Escada com 2 degraus, material de confecção aço inoxidável, com degrau em alumínio | 5 | R$300,00 | R$1.500,00 |
| 07 | Mesa para refeição, material de confecção aço inoxidável; tampo madeira/ MDF; regulagem de altura manípulo. | 2 | R$700,00 | R$1.400,00 |
| 08 | Carro maca simples, grandes laterais, acessórios: colchonete, material de confecção aço inoxidável, suporte de soro. | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 |
| 09 | Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência: 2. Características técnicas mínimas: 2.1 Móvel, com rodízios de no mínimo 5"; 2.2 Deve possuir, no mínimo, 01(uma) gaveta para medicamento sendo uma com chave e três gavetas para instrumentos; 2.3 Deve possuir 03(três) tomadas elétricas para energia aos equipamentos; 2.4 Deve possuir sistema de freios; 2.6 Mesa de trabalho em aço inoxidável; 2.7 Deve possuir régua com 02 pontos de fornecimento de o2; 3. Acessórios: 3.1 Tábua para massagem cardíaca; 3.2 Suporte para acomodação de cardioversor com dimensões de no mínimo,40cm largura x 35 cm de profundidade; 3.3 Cabo de alimentação com 03 metros, no mínimo, tipo 2p+t padrão abnt; 4. Alimentação: 4.1 Alimentação elétrica: 220v/60hz. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de instrução e serviço em língua portuguesa e ou inglesa. 5.Acessórios de oxigenoterapia. | 4 | 5.750,00 | 23.000,00 |
| 10 | Suporte de soro, material de confecção aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável, com 4 ganchos no mínimo. | 6 | R$380,00 | R$2.280,00 |
| 11 | Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ciclado a tempo e com pressão limitada; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 2 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Sensibilidade inspiratória por pressão de -0,25 a -10 cmH2O pelo menos; FiO2 de no mínimo 21 a 100% com monitorização por sensor paramagnético ou ultrassonico. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou outra tecnologia similar; Monitoração de volume por sensor proximal autoclavável para pacientes neonatais e sensor de fluxo distal autoclavável para pacientes pediátricos e adultos - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo autoclavável para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiatório, FiO2, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências para os principais dados monitorados. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração do volume corrente ajustado e FiO2 ajustado ; Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 120 minutos; Pressão de alimentação de ar e oxigênio de 250 600Kpa pelo menos. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. | 1 | R$50.000,00 | R$50.000,00 |
| 12 | Monitor multiparâmetro modular com os parâmetros: ECG/RESPIRAÇÃO/TEMP/SPO2/PNI/BATERIA, para uso em paciente adulto. O monitor deverá apresentar vídeo interno com tela de cristal líquido colorido de 12 (doze) ± 0,1 polegadas. Apresentar 03 (três) diferentes modos de visualização de tela. Deve ter capacidade de ampliação para demais parâmetros através de módulos de fácil conexão. Possibilitar ampliação para parâmetros como: Capnografia (ETCO2), Gases Anestésicos, Índice de Nível de Consciência, Análise de Arritmia e Segmento ST (ARRITMIA/ST) e Transmissão Neuromuscular. Armazenamento de informações do paciente e gerenciamento de admissões e altas, com no mínimo 24 horas de tendências gráficas; Peso máximo: 7 kg; Umidade relativa de operação, no mínimo: 30 a 85%; deve possuir proteção mínima IPX1 contra infiltração perigosa de água. ECG de 7 derivações; detecção de QRS. Frequência cardíaca de 40 a 300 bpm, proteção para descarga de desfibrilador e R.F. Deve acompanhar dois (02) cabos completos de paciente com 05 (cinco) vias. OXIMETRIA DE PULSO: Indicação numérica dos valores de saturação e pulso. Apresentação da onda de pletismografia. Faixa de Saturação de 1 a 100% e Pulso de 30 a 240 bpm. Utilizar tecnologia “blupro”, “mars”, “nellcor”, “masimo set”, “fast” ou “trusignal”. Deve acompanhar dois (02) sensores adulto permanentes e um (01) sensor permanente neonatal/infantil tipo Y. PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA – Indicação numérica das Pressões Sistólicas, Média e Diastólica na faixa de 10 a 270 mmHg. Medição automática com programação de intervalo de 01 a 120 minutos ou Medição manual por tecla dedicada. Deve acompanhar cabo de manguito e seis (06) manguitos quatro (04) para paciente adulto e dois (02) para paciente pediátrico. TEMPERATURA – medição continua de temperatura. Faixa de medição de temperatura: 30 a 45 ºc. Deve acompanhar sensor de temperatura de pele. Bateria – capacidade para até duas baterias. Bateria interna recarregável com duração mínima de 120 minutos. Alimentação elétrica: 110/220 V/60Hz. Garantia mínima de 24 meses. Requisitos Adicionais: 1 - Fornecimento de todos os dispositivos, softwares e acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento. 2 - Fornecimento de manual(is) de operação original(is) e atualizado(s), preferencialmente em português. 3 - Fornecimento de manual(is) de manutenção (serviço). 4 - Montagem (se necessário) e instalação completa do(s) equipamento(s), sem ônus adicional. 5 - Treinamento de operação (aplicação) do(s) equipamento(s) para a equipe usuária, ministrado por profissional treinando pela fabricante. 6 - Capacitação para o(s) técnico(s) de manutenção da engenharia clínica da SMDP, ministrado por profissional treinado pela fabricante. 7 - Não serão consideradas as propostas que forem cópia fiel da descrição contida no presente Anexo. Os proponentes deverão obrigatoriamente mencionar na proposta do(s) item(ns), citando as características próprias do(s) equipamento(s) ofertado(s), em português. | 1 | R$17.000,00 | R$17.000,00 |
| 13 | Oxímetro de pulso; portátil (de mão); sensor de SpO2. 1 Adulto, 1 Neonatal reutilizáveis | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 |
| 14’ | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - Aspirador de Secreções Elétrico Móvel com capacidade de 6 a 10 litros, com suporte com rodízios, com válvula de segurança, frasco em termoplástico/vidro. Alimentação elétrica: 220V/60Hz. Garantia mínima de 12 meses. Requisitos Adicionais: 1 - Fornecimento de todos os dispositivos, softwares e acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento. 2 - Fornecimento de manual(is) de operação original(is) e atualizado(s), preferencialmente em português. 3 - Não serão consideradas as propostas que forem cópia fiel da descrição contida no presente Anexo. Os proponentes deverão obrigatoriamente mencionar na proposta do(s) item(ns), citando as características próprias do(s) equipamento(s) ofertado(s), em português. | 1 | R$2.900,00 | R$2.900,00 |
| 15 | Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de Led e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula. Deverá possuir iluminação mínima de 160.000 lux por cúpula a 1 metro de distância. Deverá possuir IR pelo menos 93. Deverá permitir o ajuste da temperatura de cor, variando entre 4000K e 5000K. Deverá possuir sistema que permita que o foco gire seus braços em giro livre de 360º nos eixo principal e braços das cúpulas. Deverá também possuir sistema comprovado em manual da Anvisa que as cúpulas cheguem a 01 metro de distância da mesa cirúrgica, podendo ainda ficar perpendicular a mesma. Deverá possuir bateria com durabilidade mínima de 02 horas. Dissipação de calor deverá ser voltada para fora do campo cirúrgico, sem a necessidade do uso de ventoinhas. | 1 | R$61.000,00 | R$61.000,00 |
| 16 | Bomba de infusão equipo universal, bateria interna recarregável, alimentação automática, KVO, alarmes sonoros e visuais, ativados por porta aberta oclusão, falta de liquido, fluxo livre, ar na linha fim da infusão, equipo incorreto e programação da infusão, bolus. Programação tempo por volume e vasão por tempo. | 1 | R$5.000,00 | R$5.000,00 |
| 17 | Amnioscópio composição com 3 pontas em material esterilizado. | 1 | R$1.400,00 | R$1.400,00 |
| 18 | Carro de curativos, acessório(s) balde e bacia, material de confecção aço inoxidável. | 2 | R$1.200,00 | R$2.400,00 |
| 19 | Espaldar em madeira (barra/escada de ling.) material de confecção madeira. | 1 | R$750,00 | R$750,00 |
| 20 | Cardioversor Bifásico com DEA, Impressora e Bateria Cardioversor composto por sistema de desfibrilação, monitorização, registroe montado em um só gabinete que atenda a técnica de operação nas especificações a seguir; * Possibilidade de funcionamento sincronizado (cardioversão) e nãosincronizado (desfibrilação a qualquer momento); * Forma de onda de desfibrilação bifásica; * Seleção de energia: pás internas de 2 a 50 Joules em 10 ou mais passos; pás externas de 5 a 200 Joules ou maior em 12 ou mais passos; * Possibilidade de acionamento da carga através de tecla localizada no equipamento ou na própria pá de desfibrilação; * Tempo de carga: menor do que 12 segundos para 200 Joules com baterias novas; * Circuito de descarga interna quando houver o carregamento e a carga não for utilizada; * Indicador de carga através de sinalização visual e sonora da carga completa com indicação visual da carga disponível; * Sincronização do pulso do desfibrilador com a onda R do ECG do paciente. * Monitorização do ECG através das pás ou do cabo do paciente, devendo permitir até 7 (sete) derivações pelo cabo ou uma pelas pás. Deve indicar na tela a derivação escolhida. O amplificador de ECG deve ser isolado com proteção a desfibriladores e bisturis; * Faixa de monitorização da frequência cardíaca de 20 até 240 BPM, podendo ter seus limites inferior e superior menor e maior respectivamente; * Display gráfico monocromático ou colorido de cristal líquido ou emissor de luz com lente antireflexiva de dimensão igual ou superior a 5” medida na diagonal da tela. Deve permitir a visualização mínima: do ECG, valor da frequência cardíaca, derivação e energia selecionada. Deve possibilitar o congelamento do traçado; * Memória para sinais de ECG, desfibrilação e alarmes; Possibilidade de seleção de filtros de rede. * Módudo DEA; * Umidade Relativa em operação: entre 30 e 90% sem condensação; * Registrador incorporado ao gabinete com impressão por cabeça térmica em papel de largura mínima de 50 ± 5 mm em bobina ou sanfonado e que imprima no mínimo os seguintes sinais e parâmetros: traçado de ECG indicando derivação, valor da frequência cardíaca, energias selecionadas, data e hora. Deve permitir o registro automático antes e após cada descarga; * Alimentação 100-240 VAC 60 Hz automática ou 127/220V 60 Hz selecionável por chave externa ao gabinete; * Baterias recarregáveis com autonomia mínima de 25 descargas de 200 Joules ou 2(duas) horas de monitorização contínua. Deve ser indicado quando a bateria estiver em nível baixo e também quando estiver em carga; * Alarmes mínimos: bradicardia e taquicardia; * Peso máximo 10 Kg. Acessórios Mínimos * Cabo de alimentação; * Papel para registro (2 bobinas se em rolo ou 2 caixas se sanfonado); * Pás externas com adaptadores adulto/infantil; * Cabo para paciente de 5 vias; * Cabo e acessório para DEA; Garantia Mínima de 12 (Doze) meses. | 1 | R$20.000,00 | R$20.000,00 |
| 21 | Balde a pedal, material de confecção polipropileno, capacidade de 50 litros. | 5 | R$120,00 | R$600,00 |
| 22 | Freezer comum tipo horizontal 01 porta 200 litros ou mais. Classificação de Energia A | 1 | R$1.300,00 | R$1.300,00 |
| 23 | Escada de 7 degraus material de confecção alumínio. | 2 | R$160,00 | R$320,00 |
| 24 | Carro térmico para transporte de refeições, construído em aço inox02 portas em aço inox com super imãs, com abertura 180º, facilitando passagem e distribuição das refeições. * Dotado de identificação por gravação química (para facilitar a higienização), constando modelo, ano de fabricação, número de série, data e telefone SAC para assistência técnica; * Estrutura reforçada, montada sobre 06 rodízios maciços, sendo 02 fixos e 04 giratórios sem freio de 6 polegada, com rodas maciças, facilita manobras, curas e estacionamento; * Timão nos dois lados, facilitando as manobras. * Possui para-choque de proteção meia cana, fácil higienização, não quebra e não solta, na cor cinza em toda a volta; | 1 | R$4.000,00 | R$4.000,00 |
| 25 | Banho-maria (para alimentos), possui 1 bandeja com capacidade mínima de 12 marmitas, aquecimento elétrico ou a gás. | 1 | R$600,00 | R$600,00 |
| 26 | Geladeira/ refrigerador capacidade de 250 litros ou acima, classificação de energia A. | 1 | R$1.450,00 | R$1.450,00 |
| 27 | Câmara de refrigeração para vacinas / medicamentos com no mínimo as seguintes características: Câmara vertical, formato externo e interno retangular, com fim especifico para guarda cientifica de vacinas; Capacidade de armazenamento de no mínimo 280 litros; Refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna e externa totalmente em aço inoxidável; Com gavetas em aço inoxidável removíveis e ajustáveis; Isolamento térmico em poliuretano injetado livre de CFC, de no mínimo 7,50 cm de espessura; Porta de acesso vertical com visor de vidro sistema anti-embaçamento; Rodizios com freios; Degelo automático com evaporação decondensado; Painel de comando e controle frontal e superior em LCD; Entrada USB, independente de computador ou softwere para armazenamento de dados e relatórios; Comando eletrônico digital micro processado programável de 2 a 8º C; Temperatura controlada automaticamente a 04ºC por solução; Comando digital micro processado com temperatura de momento, máxima,mínima e bateria simultaneamente no painel; Sistema de alarme sonoro, visual e escrito no painel de todos os eventos que ocorrem; Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável; Estabilizador de voltagem integrado; Chave geral de energia (liga/desliga); Luz interna de LED, temporizada, com acionamento externo mesmo com a porta fechada; Voltagem: 220 volts ou bivolt, 50/60 Hz; Registro na Anvisa; Certificado de qualidade ISSO 13.485; Discador telefônico para até três números; Sistema de energia para manter a temperatura por até 24 horas em caso de queda de energia elétrica; Obs: No momento da entrega, juntamente com o equipamento deverá ser apresentado catálogo e manual do produto registrado na Anvisa, onde constem todas as características, deverá ser entregue sem custos adicionais. Garantia mínima de 12 meses O produto deverá ser desenvolvido especificamente para a guarda científica de imunobiológicos. | 1 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |

|  |  | TOTAL | R$ 322.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |

E;

Onde se lê;

RECEBIMENTO E INICÍO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA” E “DOCUMENTAÇÃO”.

LOCAL: 		Prédio sede da Prefeitura Municipal de MAJOR VIEIRA/SC – Trav. Otacílio F de Souza n.º 210, Centro

DATA: 		16 de maio de 2018.

## HORÁRIO: 	Abertura ás 09h00min horas. Protocolo dos envelopes até às 09h00min horas.

Leia-se:

RECEBIMENTO E INICÍO DA ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA” E “DOCUMENTAÇÃO”.

LOCAL: 		Prédio sede da Prefeitura Municipal de MAJOR VIEIRA/SC – Trav. Otacílio F de Souza n.º 210, Centro

DATA: 		21 de maio de 2018.

## HORÁRIO: 	Abertura ás 09h00min horas. Protocolo dos envelopes até às 09h00min horas.

Os demais itens permanecem como no edital.

Major Vieira/SC, 11 de maio de 2018.

__________________________

Vilson Marcos Fernandes

Pregoeiro